本公司通过：ISO9001：2015质量保证体系认证

小鼠专用人工气候培养箱

使用说明书

☆  承蒙选购我司产品    谨此致谢

☆  使用前请详细阅读    此说明书

☆  请妥善保管说明书    以便查阅

广东泰宏君科学仪器股份有限公司

专业的温湿度控制仪器制造商

目   录

- 概述…………………………………………………………………………………3

- 结构特征……………………………………………………………………………4

- 技术特性……………………………………………………………………………5

- 使用说明及注意事项……………………………………………………………7

- 故障分析与排除 …………………………………………………………………12

- 保养与维护…………………………………………………………………………12

- 运输、贮存…………………………………………………………………………13

- 开箱检查 ……………………………………………………………………………13

- 附件清单 ……………………………………………………………………………13

- 接线图…………………………………………………………………………………14

一、概述

1、产品特点

—大屏幕液晶显示屏：

笔段式液晶显示、同时温度、湿度，动态图标直观指示培养箱运行状况。

—恒温精度高：

微电脑控制温度，准确直观，恒温精度高。轻触型按键，温度调整方便，

—安全可靠：

电源电压过压、欠压保护，双重限温(超高温、超低温报警值0～69.9℃设上限70℃)保护。

—环保节能：

保温层采用硬质聚氨酯整体灌注，牢固耐用，高效节能。

—自诊断功能：

故障自动诊断，电源电压自动检测报警，故障直观指示。

—自动打印或记录

数据打印机或曲线记录仪自动打印或记录温度历史数据或曲线，方便查阅、存档。

（可选配置，定货时请注明）：

—RS485计算机通信接口

（可选配置，定货时请注明）。

2、适用范围及主要用途

小鼠专用双温区培养箱 (简称小鼠专用双温区培养箱、下同)是具有恒温、恒湿功能的高精度实验室设备，是生物工程、卫生防疫、制药、化工、食品、饮料、农业、畜牧，水产等科研部门、大专院校的理想之选。

广泛应用于各种药物、化工原料、木材、建材的有效性及老化试验，以及霉菌、组织细胞、微生物、抗生物的培养及其它用途的小鼠专用双温区培养箱试验。

3、品种、规格：

小鼠专用双温区培养箱有大小多个规格。

4、型号的组成及其意义

LRH - XXX

公称容积(以升为单位)

产品代号

5、使用环境条件

小鼠专用双温区培养箱应在下述条件下使用

①环境温度：5～30℃

②环境湿度：≤80%RH；

③大气压力范围：86kPa～106kPa。

6、工作条件

①小鼠专用双温区培养箱应在AC(220±22)V  (50±1)Hz电源上工作。

②工作制方式：连续。

二、结构特征

—箱体：

外箱体采用优质冷轧钢板，内箱用拉丝不锈钢制成，保温层采用硬质聚胺

脂发泡。

—门体：

门体中部镶有中空玻璃，方便观察试验效果。门边衬垫采用磁性胶与箱体密封。

—制冷系统：

由压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器等构成。

—加热系统：

由不锈钢翅片加热器构成。

—气流循环系统：

采用优质轴流风扇。

—控制系统：

微电脑智能控制。

—托网：

采用圆钢制成直线条状的搁架经喷塑而成，可调节高度。

三、技术特性

培养箱是为适应所需用途(概述中2)而制造的能控制加热、制冷、加湿的一种小鼠专用双温区培养箱设备。

主要技术参数(表1、表2)

表1：箱体尺寸

| 产品型号 | 外型尺寸 | 内箱尺寸 |
| --- | --- | --- |
| LRH-60-SE | 520mm×520mm×925mm | 450mm×363mm×320mm |
| LRH-100-SE | 520mm×520mm×1100mm | 450mm×430mm×530mm |
| LRH-150-SE | 520mm×520mm×1350mm | 450mm×430mm×780mm |
| LRH-250-SE | 570mm×570mm×1600mm | 500mm×480mm×1030mm |
| LRH-325-SE | 610mm×640mm×1680mm | 540mm×550mm×1100mm |
| LRH-400A-SE | 700mm×610mm×1880mm | 600mm×600mm×1140mm |
| LRH-500A-SE | 1150mm×650mm×1620mm | 1080mm×490mm×1000mm |
| LRH-800A-SE | 1270mm×710mm×1700mm | 1200mm×550mm×1080mm |
| LRH-1000A-SE | 1270mm×830mm×1760mm | 1200mm×670mm×1140mm |
| LRH-1500A-SE | 1870mm×830mm×1760mm | 1800mm×670mm×1140mm |

| 型号 项目 | LRH-60-SE LRH-100-SE | LRH-150-SE LRH-250-SE | LRH-325-SE LRH-400A-SE | LRH-500A-SE LRH-800A-SE | LRH-1000A-SE LRH-1500A-SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称容积 | 60L、100L | 150L、250L | 300L 、400L | 500L、800L | 916L、1374L |
| 控温范围 | 3℃～65℃(注1) | 3℃～65℃(注1) | 3℃～65℃(注2) | 3℃～65℃(注2) | 3℃～65℃(注2) |
| 控湿范围(注2) | 50%RH~90%RH | 50%RH~90%RH | 50%RH~90%RH | 50%RH~90%RH | 50%RH~90%RH |
| 照明功率 | 6VA | 6VA | 6VA | 6VA | 1000:6VA 1500:12VA |
| 压缩机功率 | 72VA | 150:98VA 250:120VA | 325:136VA 400:170VA | 500:193VA 800:333VA | 1000:333VA 1500:735VA |
| 加热功率 | 150VA | 300VA | 300VA | 600VA | 1000:600VA 1500:900VA |
| 加湿功率 | 30VA | 30VA | 30VA | 500:30VA 800:30VA | 60A |
| 制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |

表2：主要性能参数

注： 以上参数在30℃±2℃恒温室测出。

注1：如需使用较低温度，应当遵循如下原则：使用温度≥环境温度－20℃

注2：完全受控温湿度范围（如图1）

湿度受控区（图1）

四、使用说明及注意事项

- 小鼠专用双温区培养箱箱面板指示：

- 2、按键、标识符说明：

- 2.1．标识符定义

- T2加热：当加热有输出时，T2点亮；

T3压缩机：当压缩机启动时，T3点亮；当压缩机在等待启动延时过程中，T3闪烁；

T4加湿：当加湿有输出时，T4点亮；

T5白天：当进入白天模式时，T5点亮；

T6黑夜：当进入黑夜模式时，T6点亮；

T7计时：当进入运行计时状态时，T7闪烁，【（2）显示窗】显示定时倒计时时间；

T8缺水：当有缺水信号时，T8点亮；有缺水报警时，T8闪烁；

T9开门：当门打开时，T9点亮；

T10报警：当有温度、湿度报警时T10点亮；当进入低温或高温保护状态时，T10闪烁；

- T11锁屏：当进入锁屏状态时，T11点亮；

T12加水：当水泵有输出时，T12点亮；

T13化霜：当化霜有输出时，T13点亮；

T14电磁阀：当电磁阀有输出时，T14点亮；

T15照明/灭菌：当照明有输出时，T15点亮；当灭菌有输出时，T15闪烁（灭菌优先级高）。

- 2.2显示窗

【（1）显示窗】显示：周期或段数值； 【（2）显示窗】显示：计时或时间设定值；

【（3）显示窗】显示：温度测量值；   【（4）显示窗】显示：温度设定值；

【（5）显示窗】显示：湿度测量值；   【（6）显示窗】显示：湿度设定值；

【（7）显示窗】显示：光照度设定值或加热输出功率。

- 2.3按键定义

| 键： | 正常显示状态下，点击此键可开关消毒灭菌。 |
| --- | --- |
| 键： | 正常显示状态下，点击此键可开关照明。 |
| 键： | 正常显示状态下，点击此键可进入设定值修改界面，长按此键3秒可进入参数表修改界面。 |
| 键： | 在设定状态下，点击此键可使设定值移位闪烁修改。 在正常显示状态下，若运行在【白天/黑夜】模式，可切换白天、黑夜运行状态；若运行在程序模式，可切换显示段数或周期。 |
| 键： | 在设定状态下点击此键可使设定值递增。 |
| 键： | 在设定状态下点击此键可使设定值递减； 在正常显示状态下，长按此键可手动开启化霜功能。 |
| 键： | 在正常显示状态下，点击或长按此键可启动或停止控制器的运行。 |

- 3、操作及使用说明：

1．控制器上电，【（3）显示窗】显示“TH”，【（5）显示窗】显示“V01”，蜂鸣器短鸣一声，大约2秒后进入到正常显示状态。

- 2．设定值修改

正常显示状态下，点击【设定】键，“TIME”“SV”标识符同时闪烁，此时光标闪烁的数字值可以通过【移位】【增加】【减小】键进行修改，再次点击 【设定】键可切换到下一组数值。修改结束后，长按【设定】键1秒退出设定状态，或在定值模式下，连续点击【设定】键，修改一组数据后退出，蜂鸣器短鸣一声，进入正常显示界面，参数自动保存。

当控制器运行在程序模式，点击【设定】键，段数显示值开始闪烁。此时通过【增加】【减小】键修改段数值，可查看相应段数下的时间、温度、湿度及光照度的设定值，再次点击【设定】键，可依次修改当前段下的设定参数。当光标回到段数值闪烁时，再次修改段数值，进行下一段的修改。

当控制器运行在【白天/黑夜】模式，点击【设定】键，“DAY”标识符闪烁，通过【增加】【减小】键，可切换“NIGHT”标识符闪烁，查看白天黑夜下的设定参数，点击【设定】键，修改白天或黑夜模式下的设定参数。

- 3．段数或周期设定

在非定值模式（详见参数表-1-U1）下，当控制器停止运行时，长按【设定】键3秒，【（1）显示窗】显示“Lc”提示符，【（2）显示窗】显示密码值，通过【增加】【减小】键修改密码值为3，进入周期与段数设置。

程序模式下，若“PRO”提示符闪烁时，可设定运行总段数值；点击【设定】键，“CYC”提示符闪烁时，可设定运行总周期数（周期数设置为0时，控制器一直运行）。设定结束后，长按【设定】键3秒，退出设置，参数自动保存。

白天黑夜模式下，无运行总段数设置，仅周期可设。

- 4．启动与停止

长按【R/S】键U7（详见用户参数表-1）秒可启动控制器运行，运行时【（2）显示窗】显示剩余运行时间；运行时间到，控制器停止运行，蜂鸣器鸣叫U9（详见用户参数表-1）秒，【（2）显示窗】显示“End”，或长按【R/S】键U7秒钟停止控制器运行，【（2）显示窗】显示“oFF”。

当控制器运行在程序模式且总段数大于1时，若小鼠专用双温区培养箱条件（详见参数表-1-U5、U6）未开启，需设定每段时间后再开启运行，时间均设定为0启动无效。

- 5．预约功能

当预约功能AP（详见用户参数表-7）值设定为1时，再次点击【设定】键可进行预约时间设置，单位为分钟，否则直接退出进入正常显示界面。

预约计时设定结束后，需点击【R/S】键启动运行有效。在预约计时中，可再次进入参数表修改预约时间，或点击【R/S】键，停止控制器运行，运行设定时间自动清零，仅一次有效。

- 6．掉电记忆功能

通过修改掉电记忆参数值（详见“U2”参数：内部参数表-1）可选择是否有掉电记忆功能。

4、内部参数功能

在仪表通电后，按     键，将进入参数设定菜单：

| 控制板内部运行参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按 键 ：LC=000 |  |  |  |
| 提示符 | 名 称 | 设定范围 | 说 明 |
| LC=9 用户参数表 |  |  |  |
| U1 | 运行模式 | （0～2）0 | 0：定值运行模式； 1：白天黑夜模式，0~99周期； 2：程序模式，可编程1~30段，0~99周期。 |
| U2 | 掉电 运行方式 | （0～2）0 | 0：不运行； 1：从第一段（白天）运行； 2：从断电时间运行。 |
| U3 | 计时修正 | (-999～999) 0 | 修正总定时计时误差， 修正值=【运行时间（秒）-实际时间（秒）】*100 ÷ 实际时间（分）。 |
| U4 | 计时单位 | (1～2) 1 | 1：分钟0~9999； 2：小时0~9999。 |
| U5 | 恒温计时偏差 | (0～10.0℃) 0 | 温度测量值与设定值相差U5以内，开始计时。注：0表示计时无需判断温度。 |
| U6 | 恒湿计时偏差 | (0～50.0%)0 | 湿度测量值与设定值相差U6以内，开始计时。注：0表示计时无需判断湿度。 |
| U7 | 键有效时间 | (0～10s)0 | 长按U7时间后， 功能键有效。 |
| UA | 照明时间 | (0～9999min) 5 | 照明打开后，自动关闭照明时间。 注：0表示必须手动关闭照明。 |
| Ub | 灭菌时间 | (0～9999min) 30 | 灭菌打开后，自动关闭灭菌时间。 注：0表示必须手动关闭灭菌。 |
| Uc | 通讯地址 | (1～16) 1 | 本机通讯地址。 |
| LC=103 温度参数表 |  |  |  |
| TH | 上偏差超温报警 | (0～20.0℃) 4.0 | 若“测量值＞设定值+TH”，则上偏差报警，关温度和湿度输出。 报警时，温度报警继电器有输出，蜂鸣器鸣叫，报警指示亮，温度单位快速闪烁，点击任意键取消蜂鸣。 |
| TL | 下偏差超温报警 | (-50.0～0℃) 0 | 若“测量值＜设定值+TL”，则下偏差报警。 报警时，温度报警继电器有输出，蜂鸣器鸣叫，温度单位慢速闪烁，点击任意键取消蜂鸣。 注：当“TL=0”时，此功能无效。 |
| Tb | 偏差修正 | (-99.9～99.9℃) 0 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差； Tb = 实际温度值 - 仪表测量值。 |
| TA | 斜率修正 | (-999～999) 0 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差； TA = 1000 *（实际温度值 - 仪表测量值）÷仪表测量值。 |
| TP | 加热比例 | (0.1～50.0) 8.0 | 时间比例作用调节。 |
| TI | 加热积分 | (1～2000s) 500 | 积分作用调节。 |
| TD | 加热微分 | (0～2000s) 200 | 微分作用调节。 |
| TT | 加热周期 | (1～60s) 5 | 加热控制周期。 |
| Tc | 加热关断 | (-5.0～5.0℃)0 | 限制加热过冲，当“测量温度≥设定温度+Tc”，加热不输出。 |
| To | 加热功率 | (0～100%) 100 | 加热输出的最大功率百分比。 |
| Tu | 制冷开启 | (-10.0～10.0℃) 0.6 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量温度≥设定温度+Tu”，开启压缩机。 |
| Tn | 制冷关闭 | (-10.0～uP) 0.6 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量温度≤设定温度+Tu -Tn”，关闭压缩机。 |
| TE | 高温控制 加热关断 | 0 | 高温控制时的不加热点，仅当温度设定值高于环境温度时有效。 |
| LC=203 湿度参数表 |  |  |  |
| HH | 上偏差超湿报警 | (0～50.0%) 20.0 | 若“湿度测量值＞设定值+HH”，则上偏差报警，超湿报警继电器断开，关湿度输出。 报警时湿度报警继电器有输出，报警指示亮，湿度单位快速闪烁。 |
| HL | 下偏差超湿报警 | (-50.0～0%) 0 | 若“湿度测量值＜设定值+HL”，则下偏差报警。 报警时湿度报警继电器有输出，报警指示亮，湿度单位快速闪烁。 注：当“HL=0”时此功能无效。 |
| Hb | 偏差修正 | (-99.9～99.9%) 0 | 修正传感器（低湿）测量时产生的误差； Hb = 实际湿度值 - 仪表测量值。 |
| HA | 斜率修正 | (-999～999) 0 | 修正传感器（高湿）测量时产生的误差； HA = 1000 *（实际湿度值 - 仪表测量值）÷仪表测量值。 |
| HP | 加湿比例 | (0.0～90.0) 10.0 | 时间比例作用调节。 |
| HI | 加湿积分 | (1～999s) 200 | 积分作用调节。 |
| Hd | 加湿微分 | (0～999s) 30 | 微分作用调节。 |
| HT | 加湿周期 | (0～60s) 5 | 加湿控制周期。 |
| Hc | 低湿控制加湿关断 | (-50.0～50.0%) 0.0 | 低湿控制时的不加湿点。 |
| Ho | 加湿功率 | (0～100%) 100 | 加湿输出的最大功率百分比。 |
| Hu | 除湿开启 | (Hn～20.0%)3.0 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量湿度≥设定湿度+Hu”，开启压缩机。 |
| Hn | 除湿关闭 | (-20.0～Hu)3.0 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量湿度≤设定湿度+Hn”，关闭压缩机。 |
| HE | 无加湿点 | (0.0～10.0)2.0 | 当压缩机工作在间断式时，若设定值满足条件，可修改此值，提前关闭加湿。 |
| HF | 低湿无加湿点 | (-10.0～10.0%) -5.0 | 控制低湿度时，若“湿度测量值≥湿度设定值+HF”，控制器将禁止加湿。 |

- 5、加湿器使用说明：

用本机所配软管将箱体加湿器进水孔和水箱连接，同时将加湿器水箱加水。

6、使用注意事项：

A、本机已事先设定如下自动功能及保护措施：

①首次通电及中途断电后，压缩机需延时1～3分钟才进入工作状态。

②首次开机或重新设定温度后首次到达设定温度前：

ａ）升温时不进行除湿；

ｂ）降温时不进行加湿。

③箱内温度超越设定值±4℃时，蜂鸣提示。超越70℃切断内部加热管电源。

B、若因开门时间太长而引至保护电路动作，可切断电源重开可以解决。

C、在使用高湿度后转至低湿度或从低温升至高温区域使用低湿度时，应检查箱内是否有积

水，若有应处理后再使用。

D、箱内培养物不宜存放太密，以免影响箱内气流循环。

E、切忌碰撞、拉动箱内探头，以免造成失控。

五、故障分析与排除

简单故障请参阅表4

| 故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | 1插座无电源 2熔断器熔断 | 1查插座 2换熔断器 | 位于箱后 |
| 不加热(不升温) | 1加热指示灯不亮为控制板故障 2加热指示灯亮为加热管烧断 | 1换控制板 2换加热管 |  |
| 不制冷(不降温) | 1制冷指示灯不亮为控制板故障 2制冷指示灯亮为制冷系统故障 3 压缩机启动或再次运行延时时间未到 | 1换控制板 2维修制冷系统 3请稍等 |  |
| 加热或制冷指示灯亮但不升温或不降温 | 控制板故障 | 换控制板 | 位于仪表内 |
| 温度显示为“---”不变 | 感温探头短路或引线开路 | 换探头Pt100 |  |
| 蜂鸣器响，温度超过设定值±4℃ | 小鼠专用双温区培养箱箱有故障，可能原因： 1. 小鼠专用双温区培养箱箱门没关好 2. 制冷剂泄漏 3. 循环风机不转 4. 控制板故障 | 1. 关好门,停电2分钟后重新开机 2. 查漏,补焊,重新充制冷剂 3. 更换循环风机 4. 更换控制板 |  |
| 不加湿 (显示屏加湿指示灯亮) | 加湿器故障 | 换加湿器 |  |
| 湿度显示为“99.9”不变 | ①箱内湿度处于过饱和状态 ②湿度传感器或引线短路 | ①开除湿或打开箱门 ②换湿度传感器 |  |

注：如不属以上故障或以上故障无法排除，请与我司技术服务部或各地维修点联系。

六、保养与维护

1、箱体必须置于避阳光、通风、干燥的地方，设备与墙壁距离不小于10cm。

2、箱体应安装在有可靠接地的三脚电源插座上，保证正常工作和人身安全。

3、为了保持设备的美观，不准用酸和碱及其它腐蚀性物品擦洗箱体内外表面，可定期用

中性洗涤剂清洗，干布擦净。

4、熔断器更换时，应按熔断器标记中熔断电流及尺寸要求更换相同熔断器。

5、箱体在使用时，应经常检查加湿器水箱中是否有水。

6、箱体在不使用加湿时应将加湿器内的存水倒净并抹干。

7、应每隔六个月左右扫除冷凝器上的灰尘、污物，保证机器运行中良好的散热条件。

8、当试验箱不用时应切断电源，并保持箱内干净、干燥。

七、运输、贮存

1、运输

①不得野蛮运输。

②运输时倾斜角度应＜45度，禁止平放或倒立。

③拆箱后运输不得碰撞箱后制冷机组管路。

2、贮存

试验箱开箱前或开箱后长期不使用时，应贮存在下述条件之下：

①环境温度：0～40℃；

②相对湿度：≤80%RH；

③大气压力范围：86kPa～106kPa。

八、开箱检查

1、开箱后应拿出使用说明书按“附件清单”查对所有附件是否齐全，规格是否相符。

2、参照使用说明书进行验收运行。

九、附件清单

| 型号 名称 | LRH-60-SE | LRH-100-SE LRH-150-SE | LRH-250-SE | LRH-325-SE LRH-400A-SE | LRH-500A-SE LRH-800A-SE | LRH-1000A-SE LRH-1500A-SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、产品使用说明书 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 2、产品质量跟踪卡 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 |
| 3、托网 | 2个 | 3个 | 4个 | 4个 | 500:6个 800:8个 | 1000:10个 1500:15个 |
| 4、挂钩 | 10个 | 14个 | 18个 | 18个 | 500:26个 800:34个 | 1000:42个 1500:62个 |
| 5、接水盘 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |

特别声明：

1、依有关条例规定，本产品自用户购买之日起，凡非用户人为引起的故障一律保修一年。

2、本司保留对产品的设计更改权，产品以后如有设计更改，恕不另行通知。

3、本使用说明书涵盖技术说明书内容。

十、接线图：

广东泰宏君科学仪器股份有限公司

GUANGDONG THK SCIENTIFIC INSTRUMENT CO., LTD.

—本说明书版本号V2017610—

地址：广东省韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道边

邮编: 512026

电话: 0751-8736129

传真: 0751-8533654

全国售后服务电话：0751-8538345

网址：www.gdyiliao.com（网络实名：广东省医疗器械邮箱：taihong@gdyiliao.com